# 容量计量器具允许误差

（摘自JJG196-2006《常用玻璃量器 Working Glass Container》）

表1.  滴定管

| 标称总容量（mL） |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（mL） |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | 0.2 |
| 容量允差 （mL） | A级 | 0.010 |  |  | 0.025 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
|  | B级 | 0.020 |  |  | 0.050 | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| 分度线宽度（mm） |  | ≤ 0.3 |  |  |  |  |  |  |

表2.  单标线吸管

| 标称总容量（mL） |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量允差 （mL） | A级 | 0.007 | 0.010 | 0.015 |  | 0.020 | 0.025 | 0.030 |  | 0.05 | 0.08 |
|  | B级 | 0.015 | 0.020 | 0.030 |  | 0.040 | 0.050 | 0.060 |  | 0.10 | 0.16 |
| 分度线宽度（mm） |  | ≤ 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.  分度吸管

| 标称总容量（mL） |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（mL） |  |  | 0.001 0.005 | 0.002 0.01 | 0.002 0.01 | 0.005 0.01 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |  |
| 容量 允差 （ml） | 流出式 | A | ――― |  |  |  | 0.008 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.10 |  |
|  |  | B | ――― |  |  |  | 0.015 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 |  |
|  | 吹出式 | A | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | ――― |  |
|  |  | B | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | ――― |  |
| 分度线宽度（mm） |  |  | A级（刻线）≤ 0.3 B级（印线）≤ 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.  单标线容量瓶

| 标称总容量（mL） |  | 1 | 2 | 55 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量允差 （mL） | A级 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |  | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |  | 0.25 | 0.40 | 0.60 |
|  | B级 | 0.020 | 0.030 | 0.040 |  | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |  | 0.50 | 0.80 | 1.20 |
| 分度线宽度（mm） |  | ≤ 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.  量  筒

| 标称总容量（mL） |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（mL） |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | 2或5 | 5 | 10 | 20 |
| 容量允差 （mL） | 量入式 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |  | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 |
|  | 量出式 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |  | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 | 20 |
| 分度线宽度（mm） |  | ≤ 0.3 |  | ≤ 0.4 |  |  |  | ≤ 0.5 |  |  |

表6.  量  杯

| 标称总容量（mL） | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值（mL） | 1 |  | 2 | 5 | 10 | 25 |  | 50 | 100 |
| 容量允差（mL） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10 | 20 |
| 分度线宽度（mm） | ≤ 0.4 |  |  |  |  | ≤ 0.5 |  |  |  |